杭州市第一人民医院

医用冷藏箱招标公告

- 招标项目:  医用冷藏箱一批

- 项目编号：2019-041901

- 采购组织类型：院内招标

2、招标项目概况:

杭州市第一人民医院医用冷藏箱采购。

3、招标报名时间及地点等:

时间：2019年4月19日至2019年4月26日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:00-11:30

下午：13:30-16:30

地点：杭州市第一人民医院设备科 (孝女路1-106）

4、投标截止时间：2019年4月26日下午4:00（北京时间）

5、投标人应将投标文件正本一份和副本二份，投标人盖章，并由经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，装袋密封，封口处加盖印鉴，密封袋上标明项目名称、投标人单位名称，注明“于2019年4月26日下午4:00之前(指投标人须知前附表中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样。在投标截止时间前送达医院指定地点。医院讲将组织专家进行集体评标。

6、其他事项：

报名时应随带企业营业执照副本和税务登记证复印件（加盖单位公章）。

招标人：杭州市第一人民医院

联系人：马霄     联系电话：0571-56007675

技术规格

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
|  | 产地：国产 数量：5台 预算总金额：4.9万 |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 箱内温度控制范围：2℃～8℃，均匀度误差≤3°C。 |
| 2 | 立式，单开门，整机高度≤2米，保证进门方便。 |
| 3 | 箱内有效容积≥300L。 |
| 4 | 空间深度:超深箱体设计，产品内部可用空间深度≥550mm。 |
| 5 | 产品整机功率不少于300W，以保证产品制冷速度等 |
| 6 | 箱体发泡层厚≥50mm，保证保温效果 |
| 7 | 数字显示箱内温度，微电脑控制,带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度。且温度精度为0.1℃ |
| 8 | 可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警. 带远程报警接口。 |
| 9 | 配有电池，带有电池电量报警。断电后可声光报警24小时以上。断电后并同时显示箱内实时温度。 |
| 10 | 传感器数量≥5个。并且箱内上下各一个，可以分别显示箱内上部温度、下部温度和平均温度。 |
| 11 | 采用原装进口压缩机，配合EBM罩极冷凝风机，保证制冷系统高效可靠。 |
| 12 | 单个电极式电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露， |
| 13 | 具有自关门功能，开门角度小于90°就会自动关门。 |
| 14 | 门体上部配有安全门锁，且门锁是一把钥匙开一把锁结果，防止钥匙串用，保证存储物品的安全。产品左侧带独立锁扣，可加挂锁。产品左下角还有可以额外增加挂锁的锁扣，安全三门锁设计。 |
| 15 | 门体在中间位置附近带有侧锁扣，可以增加挂锁。不能太低或太高，以保证使用方便 |
| 16 | 带有4个移动脚轮和2个止动底脚，门体带有门止档。 |
| 17 | 采用LED照明灯，低热、低耗、高亮。 |
| 18 | 采用强制风冷冷凝器，风机选用进口品牌风机配备铝制叶片（列出风机品牌）。 |
| 19 | 采用金属接水盒，冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水 |
| 22 | 配置6个带价目条的搁物架，配合一体吸附成型内胆，无需搁架条即可实现搁架间距可调，保证箱内空间的最大利用率。 |
| 23 | 进口品牌风机配合高效冷凝器，保证冷凝效果，提高系统可靠性； |
| 24 | 冷凝器配置过滤网设计，防止灰尘过多造成冷凝器堵塞。 |
| 25 | 双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度。 |
| 26 | 产品带有≥1个直径25.4mm的测试孔，方便用户监控箱内温度情况和简单设备的接入检测。 |
| 27 | 产品后背配置止推装置。 |
| 28 | 配置防高温机械温控器，保证电脑板出问题以后产品温度不会过高 |
| 29 | 产品可以配置USB接口，每6分钟取一次温度数据，且能保存箱内温度数据10年。 |
| 二 | 设备配置 |
| 1 | 医用冷藏箱整机5台 |
| 三 | 商务条款 |
| 1 | 付款条件：设备供货招标人指定地点安装调试完毕正常运行一个月后支付合同总价的100%。 |
| 2 | 验收合格后整机提供不少于1年免费保修，若质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。 |
| 3 | 提供资料：投标人须提供原厂商售后服务承诺书、投标产品的彩页资料、详细技术指标以及完整的使用手册和维护手册各1套。 |
| 4 | 培训：免费提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。 |
| 5 | 交货期：接到中标通知书后10 天内完货到招标人指定地点并安装完成验收合格，交付招标人使用。 |
| 6 | 维护：发生故障时，投标人接到招标人通知后1小时内服务响应，6小时内到达现场维修。质保期内发生的一切费用由投标人承担，3个工作日无法修复的必须提供备用机供招标人使用。 |

评分标准

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应标公司 情况（15分） | 公司实力、规模 | 5 | 公司规模、综合实力、知名度和信誉等；优（5分）、良（3-4分）、可（1-2分）、差（0分）。 |
|  | 业绩 | 10 | 投标单位是否具有供货、安装调试、技术培训以及技术服务的成功经验，并有良好的工作业绩和履约记录等情况（参考与同类医院的合同复印件或产品安装验收报告等实例证明）；优（8-10分）、良（5-7分）、可（3-4分）、差（0-2分）。 |
| 商务情况 （20分） | 售后服务 | 10 | 本地拥有技术维护机构和常驻维修工程师情况，维护人员是否充备、合理，专业素质情况等，产品保修期是否有延长；后续技术支持、升级服务和维修能力情况；优（8-10分）、良（5-7分）、可（3-4分）、差（0-2分）。 |
|  | 品牌因素和市场占有率 | 10 | 投标产品的性能档次、品牌的知名度等情况；优（5分）、良（3-4分）、可（1-2分）、差（0分）。 |
| 产品质量和 性能配置 （35分） | 产品配置完整性 | 35 | 投标单位的关键技术解决能力情况，投标产品的所有技术指标情况；优（8-10分）、良（5-7分）、可（3-4分）、差（0-2分）。 |
| 价格分 （30分） | 投标报价 | 30 | 各单位投标报价的得分=（最低有效投标报价/本单位的投标报价）×30 |
| 总 分 |  | 100 |  |