## 汇总
科室 | 器械包 | 数量
心胸血管外科 | 开胸器械包 | 1
| 腔镜器械包 | 1
| 股动脉切开包（无纺布） | 1
| 胸骨锯 | 1
甲乳科 | 甲乳科器械 | 1
| 腔镜甲状腺牵开器 | 1
| 乳癌包（无纺布） | 1
| 乳癌重建包（无纺布） | 1
| 甲状腺包（无纺布） | 1
肝胆胰器械包 | 肝胆外科器械包A | 1
| 肝胆外科器械包B | 1
| 肝胆外科器械（无纺布） | 1
骨科器械包 | 运动医学器械包 | 1
| 骨盆手术器械包 | 1
| 股骨胫骨手术器械包 | 1
| 骨科常规器械包 | 1
| 全髋包（无纺布） | 1
| 膝关节镜器械（无纺布） | 1
| 颈椎前后路器械包 | 1
| 脊柱后路器械包 | 1
| 上肢包 | 2
| 下肢包 | 2
| 断定包 | 1
| 踝关节器械包 | 1
| 交叉韧带器械包 | 1
肛肠科 | 特快型手术剪 | 10
| PPH包 | 5
牙科手术包 | 拔牙包15件（深拉钩、颊拉钩）（无纺布） | 1
| 口腔科加包（无纺布） | 1
脑外科 | 脑外科显微吸引器 | 1
| 脑外科普通吸引器 | 1
| 国产脑显9件（无纺布） | 1
| 定向钻颅手术器械包（27件） | 1
| 脑血管浅部显微器械4件（无纺布） | 1
| 开颅包（无纺布） | 1
| 脑外进口咬骨钳 | 1
五官科 | 耳部手术器械（含耳内镜手术器械，耳鼻咽喉科） | 1
| 鼻动力系统手柄 | 1
泌尿科 | 尿扩包手术室（无纺布） | 1
| 肾加包（无纺布） | 1
| 泌尿科器械： | 1
胃肠外科 | 胃肠外科小儿腔镜13件（无纺布） | 1
| 胃肠外科器械包 | 1
肾内科 | 血管器械 | 3
| 肾内科普通器械 | 2
| 动静脉瘘手术器械（隧道器） | 1
眼科 | 眼科显微器械类 | 1
| 外眼器械类 | 1
手术室 | 普通器械： | 1
| 腔镜器械： | 1
妇产科 | 宫颈锥切包（29件） | 1
| 宫腔镜器械包（33件） | 2
| 会阴加包（无纺布） | 1

## 心胸血管外科
开胸器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 海绵钳 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 海绵钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
3 | 海绵钳 | 总长250mm，直形，有齿，头宽12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
4 | 海绵钳 | 总长250mm，直形，无齿，头宽12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
5 | 持针钳 | 总长250mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
6 | 持针钳 | 总长250mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
7 | 持针钳 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
8 | 组织钳 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
9 | 胸腔组织钳 | 1.总长200mm，直头，头宽4.5mm，精细型。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
10 | 止血钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
11 | 止血钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
12 | 止血钳 | 总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
13 | 止血钳 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
14 | 肺叶钳 | 1.总长200mm，三角头，头部宽度26mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
15 | 胸腔止血钳 | 1.总长250mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度15mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 4
16 | 主动脉阻断钳 | 1.总长220mm，头部微弯，弯高10mm，头部横齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 3
17 | 分离结扎钳 | 总长220mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
18 | 气管钳 | 1.总长220mm，头宽4mm，角弯90°，弯高45mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
19 | 主动脉侧壁钳 | 1.总长245mm，头部双角弯，弯高44mm，头部1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
20 | 帕巾钳 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
21 | 组织剪 | 长度250mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
22 | 组织剪 | 长度180mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
23 | 组织剪 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
24 | 组织剪 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
27 | 医用镊 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
28 | 胸腔镊 | 1.总长250mm，头宽2mm，直头，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
29 | 器械盒 |  | 1
腔镜器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 胸腔止血钳 | 1.总长330mm，弧高15mm，杆径6mm，滑板式，双关节，双开，DeBakey齿，带锁扣，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
2 | 胸腔止血钳 | 1.总长330mm，弧高20mm，杆径6mm，滑板式，双关节，双开，DeBakey齿，带锁扣，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
3 | 胸腔止血钳 | 1.总长330mm，弧高25mm，杆径6mm，滑板式，双关节，双开，DeBakey齿，带锁扣，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
4 | 胸腔止血钳 | 1.总长330mm，直角90°，高25mm，杆径6mm，滑板式，双关节，双开，DeBakey齿，带锁扣，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
5 | 胸腔止血钳 | 1.总长360mm，直角90°，高25mm，杆径6mm，滑板式，双关节，DeBakey齿，带锁扣，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
6 | 吸引管 | 1.总长360mm，直径Φ6，弯形喇叭头，带侧孔。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
7 | 电钩 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、钩状电极3、前端绝缘部分采用陶瓷材质材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 1
8 | 电钩 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、钩状电极3、前端绝缘部分采用陶瓷材质材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 1
9 | 淋巴结钳 | 1.总长340mm，头宽8mm，杆径5mm，双关节，滑板式，弯，匙形，淋巴，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
10 | 手术剪 | 1.总长320mm，弯，窄头，头宽2mm，杆径6mm，滑板式，双关节，指圈式。2.采用30Cr13医用不锈钢，热处理硬度为48-54HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
11 | 持针钳 | 1.总长340mm，直，镶片TC，齿距0.3，杆径6mm，滑板式，双关节，带锁扣，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
12 | 三角肺叶钳 | 1.总长340mm，蛇头型，头宽5mm，弯，横齿，杆径6mm，滑板式，双关节，带锁扣，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
13 | 海绵钳 | 1.总长360mm，头宽8mm，杆径6mm，双关节，滑板式，弯有齿，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
14 | 海绵钳 | 1.总长360mm，头宽10mm，杆径6mm，双关节，滑板式，弯有齿，指圈式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
15 | 打结器 | 1.总长380mm，U形，直径Φ5，铝合金手柄。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
16 | 器械盒 |  | 1
股动脉切开包（无纺布）
序号 | 名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 持针器 | 总长200mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.2，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
3 | 持针器 | 总长180mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.2，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
4 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
5 | 直钳 | 总长160mm，直型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
6 | 小开来 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 5
7 | 弯蚊氏 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 5
8 | 小直角 | 总长180mm，钳头的弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.6mm，头厚2.2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
9 | 花生米 | 总长180mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
10 | 蓝色小直角 | 总长180mm，钳头的弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，竖齿，头宽2.6mm，头厚2.3mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
11 | 小心耳钳 | 1.总长160mm，双角弯，1×2凹凸齿；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
12 | 小阻断钳 | 1.总长170mm，弯型 ；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
13 | 小阻断钳 | 1.总长130mm，弯型，弯高17mm，弯柄，无损伤Debakey齿；2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
14 | 3#刀柄 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
15 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
16 | 线剪 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
17 | 小儿剪 | 长度200mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
18 | 45度剪 | 1.总长180mm，弯40°；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
19 | 弹簧显微持针器（进口） | 1.材料采用进口医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC； 2.长度210mm，头部为直头，带自锁功能，柄部为滚花圆柄，尾端带有镀金弹性簧片； 3.表面采用刷光工艺，外观呈半哑光状态，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
20 | 显微镊 | 1.总长180mm，弯头，头宽0.3mm。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
21 | 显微镊（进口） | 1.总长150mm，直头，头部环形，镶金钢砂，圆柄。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的进口钢材材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
22 | 显微镊（进口） | 1.总长185mm，直头，头部平台，镶金钢砂，圆柄。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的进口钢材材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
23 | 槽镊 | 1.总长160mm，头部宽度2mm，直头，1×2凹凸齿；2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
24 | 乳突撑 | 180×24，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8°，材料采用医用不锈钢20Cr13材质 | 2
25 | 吸引头 | 220×Ф4，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
26 | 小甲拉 | 1.总长120mm，宽度10mm，弯高25mm/37mm，一支。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
27 | 硅胶管 |  | 1
28 | 板钩 | 总长200mm，头宽24mm，深84mm，S形，20Cr13医用不锈钢，表面亚光处理。 | 2
10#11#刀片×1；纱布×10；针盒×1；盐水碗×2；急救套针×1；棉球×10；小量杯×1；弯盘×2。
| 器械盒 |  | 1
胸骨锯
序号 | 名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 胸骨锯 | 主机，锯片，充电器，含2个电池 | 1套

## 甲乳科
甲乳科器械
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 腔镜甲状腺牵开器 |  | 1套
2 | 乳腺腔镜手术用拉钩装置器 |  | 2套
3 | 精细血管钳 | 总长160mm，弯型，弯头高度10.8mm，全齿，精细，头宽1.8mm，头厚1.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 10
4 | 精细手术剪 | 总长180mm，弯型，刃口镶硬质合金片，进口医用不锈钢，表面刷光处理。 | 5
5 | 持针钳 | 总长160mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 5
6 | 器械盒 |  | 4
腔镜甲状腺牵开器
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 支撑杆 |  | 1
2 | 带吸引拉钩 |  | 3
3 | 拉钩 |  | 2
4 | 转接头 |  | 2
5 | 器械盒 |  | 1
乳癌包（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
3 | 持针器 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
4 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
5 | 中弯血管钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 10
6 | 小弯血管钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
7 | 蚊氏钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
8 | 方钳 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
9 | 短直角钳 | 总长180mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚2.2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
10 | 4#刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 2
11 | 小儿胸腔剪 | 长度180mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
12 | 组织剪 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
13 | 直线剪 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 2
14 | 长镊 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
15 | 槽镊 | 1.总长220mm，头宽2mm，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
16 | 槽镊 | 1.总长220mm，直头，头宽1.5mm，头部1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
17 | 短镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
18 | 吸引器头 | 总长240mm，角弯，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
19 | 小甲状腺拉钩 | 1.总长120mm，宽度10mm，弯高25mm/37mm，一支。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
20 | 大甲状腺拉钩 | 总长210mm。头1宽17mm，深31mm/头2宽17mm，深43mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2
21 | 两头拉钩 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。空心柄，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
22 | 小量杯×1；普外套针×1；弯盘×3；绷带×2；20#刀片×2；针盒×1；盐水碗×2；棉球×20；中单×2
23 | 器械盒 |  | 1
乳癌重建包（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 显微持针 | 总长140mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 显微持针 | 总长125mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
3 | 艾利斯 | 总长160mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
4 | 小开来 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
5 | 弯蚊式钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
6 | 小直角 | 总长180mm，钳头的弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.6mm，头厚2.2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
7 | 花生米 | 总长180mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
8 | 3#刀柄 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
9 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
10 | 眼剪 | 长125mm，头宽0.7mm，头厚0.8mm，头弯高度8mm，弯尖，小血管，镀金，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。 | 1
11 | 小儿剪 | 长度200mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 2
12 | 眼镊 | 1.长120，头宽0.8，直，有钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； | 1
13 | 槽镊 | 1.总长220mm，头宽2mm，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
14 | 槽镊 | 1.总长250mm，头宽2mm，直头，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
15 | 吸引器头 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ3mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度150mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 1
16 | 小甲状腺拉钩 | 1.总长120mm，宽度10mm，弯高25mm/37mm，一支。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
17 | 两头拉钩 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。实心柄，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
18 | 钢尺 | 1.材料采用医用不锈钢材质； 2.长度200mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 1
19 | 小量杯×1；普外套针×1；弯盘×3；绷带×2；20#刀片×2；针盒×1；盐水碗×2；棉球×20；中单×2
20 | 器械盒 |  | 1
甲状腺包（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 卵圆钳 | 总长250mm，直形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
3 | 持针器 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
4 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
5 | 中弯血管钳 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
6 | 小弯血管钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
7 | 弯蚊氏钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 8
8 | 方巾钳 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
9 | 小直角钳 | 总长180mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚2.2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
10 | 剪刀 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
11 | 剪刀 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
12 | 剪刀 | 长度180mm，弯型，综合，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。 | 1
13 | 短镊 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
14 | 短镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
15 | 长镊 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
16 | 3#刀柄 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
17 | 4#刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
18 | 吸引头 | 直，可控，2柄9头，可控吸引管柄，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
19 | 吸引头 | 150×Ф4，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
20 | 小儿甲状腺拉钩 | 1.总长120mm，宽度10mm，弯高25mm/37mm，一支。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
21 | 甲状腺拉钩 | 总长210mm。头1宽17mm，深31mm/头2宽17mm，深43mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2
22 | 小儿两头拉钩 | 总长190mm。头1宽23mm，深53mm/头2宽28mm，深53mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
23 | 甲状腺套针×1；小量杯×1；棉球×10；针盒×1；弯盘×2；盐水碗（小）×1
24 | 器械盒 |  | 1

## 肝胆胰器械包
肝胆外科器械包A
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 金柄持针 | 总长260mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
2 | 金柄持针 | 总长250mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
3 | 金柄持针 | 总长220mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
4 | 金柄持针 | 总长180mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
5 | 胸腔钳 | 1.总长250mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度22mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
6 | 直角钳 | 总长220mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
7 | 直角钳 | 总长200mm，钳头的弯曲高度14mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽2mm，头厚1.8mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
8 | 长直角 | 1.总长220mm，角弯90°，弯高20mm，头宽2.4mm，头厚2mm，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
9 | 长直角 | 总长220mm，钳头的弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.8mm，头厚2.5mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
10 | 长直角 | 总长220mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
11 | 细长剪刀 | 长度250mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。 | 1
12 | 细长剪刀 | 长度250mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
13 | 45°侧弯剪 | 1.总长180mm，弯40°；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
14 | 45°上弯剪 | 1.长200mm，弯45°。2.采用医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
15 | 槽镊 | 1.总长250mm，头宽2mm，直头，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
16 | 槽镊 | 1.总长220mm，头宽2mm，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
17 | 器械包 |  | 1
肝胆外科器械包B
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 电凝 | 1、工作长度420mm，器械直径5mm； 2、钩状电极3、前端绝缘部分采用陶瓷材质材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 1
2 | 分离钳 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、70°分离钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度330mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； | 1
3 | 分离钳 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、直角分离钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度330mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； | 1
4 | 抓钳 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、倒齿抓钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用两拆、快拆式分体结构，实现任意组配，产品结构强度高； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； 6、采用优质高分子材料加工而成，集韧性与硬度为一体，优于国内其他品牌所用的材料； 7、钳头张口约73°，工作长度300mm； 8、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 9、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； | 1
5 | 三通 | 1、工作长度420mm,器械直径5mm;2、阀门开合顺利，密封优良； 3、头端圆钝，可行钝性分离作用； 4、推拉式手柄； 5、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 6、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 7、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 8、采用医用不锈钢精密加工； | 1
6 | 抓钳 | 1、工作长度420mm，器械直径5mm； 2、30°分离钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度420mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； | 1
7 | 抓钳 | 1、工作长度420mm，器械直径5mm； 2、细齿无损伤抓钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度420mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； | 1
8 | 器械盒 |  | 1
肝胆外科器械（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 卵圆钳 | 总长250mm，直形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
3 | 扁头持针器 | 总长220mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.2，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 6
4 | 持针器 | 总长200mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
5 | 扁头持针器 | 总长180mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.2，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
6 | 持针器 | 总长180mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
7 | 大弯血管钳 | 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
8 | 中弯血管钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 8
9 | 直蚊氏 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
10 | 弯蚊氏 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
11 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
12 | 方巾钳 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
13 | 克扣钳+花生米 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
14 | 胸腔钳 | 总长200mm，弯型，弯头高度12.5mm，全齿，精细，头宽2mm，头厚1.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 15
15 | 胸腔钳 | 1.总长250mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度9mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
16 | 无损伤胸腔钳 | 1.总长220mm，头部微弯，弯高10mm，头部横齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 4
17 | 无损伤艾利斯 | 1.总长200mm，直头，头宽4.5mm，精细型。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
18 | 直角钳 | 总长220mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
19 | 直角钳 | 总长220mm，钳头的弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.8mm，头厚2.5mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
20 | 直角钳 | 1.总长200mm，直角。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
21 | 直角钳 | 1.总长180mm，弯高15mm；头宽2.8mm，直角弯，横齿。2.采用医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
22 | 进口直角钳 | 总长140mm，钳头的弯曲高度9mm，钳头与钳身夹角100°，角弯型，半齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
23 | 直角钳 | 1.总长130mm，直角。2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。3.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
24 | 进口小阻断钳 | 1.长度120mm，弯型，弯高17mm，弯柄，无损伤Debakey齿。2.20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
25 | 进口阻断钳 | 1.总长130mm，弯型，弯高17mm，弯柄，无损伤Debakey齿；2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
26 | 侧壁钳 | 1.总长210mm，头部角弯60°，弯高60mm，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
27 | 侧壁钳 | 1.总长235mm，双角弯，1×2凹凸齿；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
28 | 心耳钳 | 1.总长260mm，双角弯，主动脉、侧壁；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
29 | 直肠钳 | 总长250mm，直，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
30 | 弯肠钳 | 总长250mm，弯，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
31 | 大荷包钳 | 长度280mm，9齿，头长55mm，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
32 | 胆囊取石钳 | 总长220mm，弯曲高度21mm，头宽5mm，弯，叠腮式，有齿，胆，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
33 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
34 | 4#刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
35 | 长剪刀 | 长度250mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
36 | 进口分离剪 | 总长220mm，弯型，刃口镶硬质合金片，进口医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
37 | 进口分离剪 | 总长180mm，弯型，刃口镶硬质合金片，进口医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
38 | 线剪 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 2
39 | 平头镊 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
40 | 槽镊 | 1.总长250mm，头宽2mm，直头，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
41 | 槽镊 | 1.总长240mm，头宽1.2mm，直，无损伤 ；2.表采用医用20Cr13不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
42 | 槽镊 | 1.总长220mm，头宽2mm，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
43 | 槽镊 | 1.总长220mm，直头，头宽1.5mm，头部1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
44 | 进口槽镊 | 1.总长180mm，头宽1.2mm，直，无损伤 ；2.采用医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
45 | 短镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
46 | 刮匙 | 长度300mm，头宽6mm，单头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
47 | 胆道探针 | 长度300mm，直径Φ2，胆道，0Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
48 | 胆道扩张器 | 长度300mm，头宽3mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
49 | 胆道扩张器 | 长度300mm，头宽4mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
50 | 胆道扩张器 | 长度300mm，头宽5mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
51 | 胆道扩张器 | 长度300mm，头宽6mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
52 | 胆道扩张器 | 长度300mm，头宽7mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
53 | 胆道扩张器 | 长度300mm，头宽8mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
54 | 弯吸引器头 | 总长265mm，角弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
55 | 直吸引器头 | 总长280mm，直径Φ10mm，直形，圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
56 | 进口哈巴狗 | 1.总长75mm，圆弯，可调式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
57 | 哈巴狗（横纹） | 1.总长50mm，弯头，头部横齿，反力式结构。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
58 | 哈巴狗（横纹） | 1.总长60mm，直头，头部横齿，反力式结构。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
59 | 哈巴狗（凹凸齿） | 1.总长75mm，头宽3mm，直头，1×2凹凸齿，反力式。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
60 | 器械盒 |  | 2

## 骨科器械包
运动医学器械包
1 | 分离结扎钳 | 总长220mm，钳头的弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，竖齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
2 | 缝合钩过线套索 | 1、工作长度160mm，头端U型；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。1、工作长度165mm，头端U型，可实现缝线的推拉； | 2
3 | 戳枪 | 1、工作长度155mm，杆部为直型，可实现关节内缝线的释放；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
4 | 戳枪 | 1、工作长度155mm，杆部为左弯45°，可实现关节内缝线的释放；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
5 | 戳枪 | 1、工作长度155mm，杆部为右弯45°，可实现关节内缝线的释放；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
6 | 篮钳 | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
7 | 篮钳 | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型，头部上翘20°；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
8 | 取线器 | 1、工作长度155mm，头部为中空方形，方便缝线抓取；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
9 | 推结器 | 1、工作长度155mm，杆部为直型，头部为全圈式；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
10 | 微骨折器 | 1、工作长度125mm，头部弯曲40°；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
11 | 微骨折器 | 1、工作长度125mm，头部弯曲90°；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
12 | 交换棒 | 1、工作长度330mm，直径φ4.3mm,头端为圆型；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
13 | 器械盒 |  | 1
骨盆手术器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 骨科两点复位钳 | 总长400mm，带自锁； 采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 4
2 | 骨膜分离器（木柄） | 总长280mm，头宽12mm，直头，平刃，胶木手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2
3 | 顶棒 | 1.长300，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
4 | 神经根拉钩 | 1.杆长150，手柄长130，头宽5，杆弯90°，头部为直角钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 2
5 | 直角柄肌腱拉钩 | 1.杆深130，头宽5，钩深8，杆部呈90°，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理； | 4
6 | 骨刀 | 总长200mm，头宽4mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 3
7 | 骨刀 | 总长200mm，头宽6mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 3
8 | 骨刀 | 总长200mm，头宽8mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 3
9 | 骨凿 | 总长220mm，头宽6mm，直头，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 3
10 | 骨凿 | 总长220mm，头宽8mm，直头，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 3
11 | 骨凿 | 总长220mm，头宽10mm，直头，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 3
12 | 骨撬 | 1.长235，前端宽17，尖端宽3，用于髋关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 6
13 | 深部椎板拉钩（带齿 | 300×45，活动式，5×5，钝钩，直型，材料采用医用不锈钢20Cr13材质 | 6
14 | 器械盒 |  | 1
股骨胫骨手术器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 三爪复位钳 | 1.闭合后长度为183mm，中号，三爪。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 2
2 | 持骨钳 | 总长270mm，中心化，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 4
3 | 钢丝剪 | 总长215mm，剪切直径2.5mm以下钢丝，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 4
4 | 大力钳 | 1.总长520mm，手柄可拆式，胶木手柄，剪切直径小于等于6mm克氏针； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 2
5 | 器械盒 |  | 1
骨科常规器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 吸引器头 | 220×Ф2.5，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 3
2 | 吸引器头 | 220×Ф3.5，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 3
3 | 吸引器头 | 220×Ф4.5，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 3
4 | 石膏剪 | 直柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
5 | 咬骨钳 | 1.咬骨钳总长220mm，刃口宽5mm，直头，双关节，长度偏差±5； 2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性； | 6
6 | 咬骨钳 | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC； 2.长度220mm，直头，头宽5mm，左侧角40°，双关节； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 6
7 | 双头骨膜剥离器 | 1.长270，双头，一端宽12.另一端宽15，弯，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 10
8 | 掌指骨用骨膜剥离器 | 1.总长180mm，双头，弯头，头宽4/5mm，圆柄。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 5
9 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 2
10 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽3mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 2
11 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽4mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 2
12 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，反扣式，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光钝化处理； | 2
13 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽3mm，开口10，刃口角度130°，反扣式，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光钝化处理； | 2
14 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽4mm，开口10，刃口角度130°，反扣式，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光钝化处理； | 2
15 | 骨科用电钻（整套） | XGZ-DZ-Ⅰ骨钻 | 3
16 | 骨科用电钻（整套） | XGZ-DZ-Ⅳ空心钻 | 3
17 | 考克钳 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 20
18 | 钢针剪 | 总长240mm，剪切直径3mm以下钢丝，剪刀头采用优质医用不锈钢，表面喷砂处理。 | 5
19 | 钢针剪 | 1.长240mm，剪切直径2.5mm及以下克氏针，双刃口； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行刷光处理，具有良好的耐腐性； | 5
20 | 提拉钩 | 1.总长度为265mm，头部钩深15mm，钩子开口为25mm。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠。 3.产品表面电镀处理。 | 1
21 | 提拉钩 | 1.总长度为255mm，头部钩深12mm，钩子开口为16mm。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠。 3.产品表面电镀处理。 | 1
22 | 起子 | 分体式组合结构，包含一个快装手柄和六种双头起子，其中快装手柄为铝合金材质，表面氧化金色处理，双头起子分别SW1.5/SW2.0，SW2.5/SW2.5，SW3.0/SW4.0，SW4.0/SW4.5，SW3.5/2.4，1.2/1.5，SW代表内六方头，其余为四方头，采用优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 2
23 | 起子 | 分体式组合结构，包含一个快装手柄和六种双头起子，其中快装手柄为铝合金材质，表面氧化黑色处理，双头起子分别T2.3/T2.3，T2.8/T3.8，T3.1/T4.3，T3.4/T4.3，T4.5/T5.3，3/5，T代表梅花头，其余为一字头，采用优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 2
24 | 断钉取出器 | 1.总长度为200mm，T型手柄，夹取3.5mm皮质骨螺钉。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 2
25 | 断钉取出器 | 1.总长度为200mm，T型手柄，夹取4.5mm皮质骨螺钉。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 2
26 | 断钉拔出器 | 长200mm，头端夹持3.0-5.0螺钉，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 3
27 | 榔头 | 总长200mm，锤头重140g，铝合金手柄，头部其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 3
全髋包（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 卵圆钳 | 总长250mm，直形，无齿，头宽8mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
3 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
4 | 持针器 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
5 | 中开来 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
6 | 直血管钳 | 总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
7 | 柯克 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
8 | 柯克 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
9 | 方巾钳 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
10 | 剪刀 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
11 | 剪刀 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
12 | 有齿镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
13 | 4#刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
14 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
15 | N剥离子 | 1.总长200mm，双头，头部铲型带刻度，头宽4mm/5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
16 | N剥离子 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头直径1mm，带钩，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
17 | 吸引头 | 总长265mm，角弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
18 | 吸引头 | 220×Ф5，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
19 | 定位针 | 总长230mm，直径2.5mm，三角型刃口，国产优质医用不锈钢，表面刷光处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2
20 | 定位针 | 总长230mm，直径4mm，三角型刃口，国产优质医用不锈钢，表面刷光处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2
21 | 骨膜剥离子 | 1.长180，头宽10，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
22 | 骨膜剥离子 | 1.长220，头宽10，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
23 | 小圆凿 | 总长220mm，头宽6mm，直头，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
24 | 骨刀 | 总长230mm，头宽8mm，弯头，平刃，六角柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
25 | 骨刀 | 1.长230，刃宽12，直平刃，六角手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
26 | 骨刀 | 总长230mm，头宽20mm，直头，平刃，六角柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
27 | 小刮匙 | 1.长250，头宽5，前弯20°，带刻度，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
28 | 鹰嘴咬骨钳 | 1.咬骨钳总长220mm，刃口宽3mm，弯头38°，双关节，长度偏差±5； 2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性； | 1
29 | 老虎钳 | 总长210mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
30 | 甲状腺拉钩 | 总长210mm。头1宽17mm，深31mm/头2宽17mm，深43mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2
31 | 髋关节拉钩 | 1.长210mm，头宽30mm，深100mm，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
32 | 髋关节拉钩 | 1.长175，宽28，钩深100，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
33 | 骨撬板 | 总长255mm，中端头宽64mm，前端头宽24mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2
34 | 榔头 | 1.长250，锤头重600g，硬平头，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
35 | 小板钩 | 1.长290，前端宽33，弯，平头，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
36 | 椎板拉钩 | 总长200mm，头宽24mm，深100mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
37 | 椎板拉钩 | 总长240mm，头宽30mm，深140mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
38 | 两头拉钩 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。空心柄，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
39 | 刀片20#11#各一；棉球×20；弯盘×2；针盒×1；盐水碗×1；小量杯×1
膝关节镜器械（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 关节镜蓝钳（切） | 1、工作长度125mm，咬切口宽度1.8mm，钳头为窄形，杆部为直型；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
2 | 关节镜蓝钳（直） | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
3 | 关节镜蓝钳（翘头） | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型，头部上翘20°；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
4 | 关节镜蓝钳（左） | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.4mm，钳头为90°侧咬切方形，咬切口在左侧，杆部为直型；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
5 | 关节镜蓝钳（右） | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.4mm，钳头为90°侧咬切方形，咬切口在右侧，杆部为直型；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
6 | 关节镜蓝钳（持线） | 1、工作长度155mm，头部为中空方形，方便缝线抓取；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
7 | 关节镜蓝钳（切线） | 1、工作长度125mm，咬切口宽度2.2mm，钳头为90°侧咬切方形，咬切口在左侧，杆部为直型；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
8 | 镜鞘 | 1、最大插入外径6mm，最小器械孔内径4.2mm,工作长度175mm，关节镜镜鞘；2、可高温高压灭菌（脉动真空134℃，5分钟）,环氧乙烷灭菌 ,低温灭菌,低温等离子灭菌。 | 1
9 | 通芯 | 1、最大插入外径4.2mm，工作长度180mm，关节镜穿刺锥，钝头；2、可高温高压灭菌（脉动真空134℃，5分钟）,环氧乙烷灭菌 ,低温灭菌,低温等离子灭菌。 | 1
10 | 柯克 | 总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
11 | 直角钳 | 总长180mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚2.2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
12 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
13 | 骨膜剥离子 | 总长180mm，头宽12mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
14 | 探钩 | 1、工作长度115mm，头端长5mm，手柄为三角柄，符合人体工学设计；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
15 | 刮匙 | 1、工作长度115mm，刮勺直径φ5；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
16 | 老虎钳 | 总长235mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
17 | 榔头 | 总长200mm，锤头重140g，铝合金手柄，头部其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
18 | 拉钩 | 1.长210，宽14，深55，单头，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
19 | 拉钩 | 1.长210，宽14，深35，单头，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
20 | 消毒盒 |  | 1
颈椎前后路器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 脑吸引管 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度260mm，管体直径φ2mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度190mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
2 | 脑吸引管 | 260×Ф3，直，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
3 | 脑吸引管 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度260mm，管体直径φ4mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度190mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
4 | 椎板咬骨钳 | 总长230mm，头宽1mm，开口10mm，刃口角度90°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
5 | 椎板咬骨钳 | 总长230mm，头宽1mm，开口10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
6 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽2mm，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
7 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
8 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽2mm，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
9 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
10 | 髓核钳 | 总长度220mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸10mm，指圈式，其材质由符合中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面亚光钝化处理，指圈镀金处理。 | 1
11 | 髓核钳 | 总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸10mm，指圈式，其材质由符合中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面亚光钝化处理，指圈镀金处理。 | 1
12 | 脑吸引管 | 260×Ф3，直，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
13 | 髓核钳 | 总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸10mm，头部角度150°，指圈式，其材质由符合中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面亚光钝化处理，指圈镀金处理。 | 1
14 | 髓核钳 | 总长度220mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸10mm，头部角度150°，指圈式，其材质由符合中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面亚光钝化处理，指圈镀金处理。 | 1
15 | 咬骨钳 | 总长240mm，头宽2mm，弯头，微弯20°，双关节；采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
16 | 咬骨钳 | 总长240mm，头宽2mm，弯头，深弯38°，双关节；采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
17 | 骨刮匙 | 总长300mm，头宽3mm，前弯5°，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
18 | 骨刮匙 | 总长300mm，头宽3mm，前弯10°，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
19 | 骨刮匙 | 总长300mm，头宽4mm，前弯5°，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
20 | 神经剥离器 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径0.8mm，带槽，颈椎型；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 2
21 | 神经剥离器 | 总长240mm，双头，头宽3mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
22 | 神经剥离器 | 总长240mm，双头，头宽5mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
23 | 颈椎牵开器 | 总长180mm，弯头；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
24 | 后颅凹牵开器 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.200×60×8，单钩，头弯60°； | 2
25 | 后颅凹牵开器 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度200mm，固定式，4×4钩，头部弯曲45°，钩深18mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
26 | 后颅凹牵开器 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度200mm，固定式，4×4钩，头部弯曲45°，钩深30mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
27 | 骨刀 | 总长200mm，头宽3mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
28 | 骨刀 | 总长200mm，头宽4mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
29 | 骨刀 | 总长200mm，头宽5mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
30 | 骨刀 | 总长200mm，头宽8mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
31 | 植骨器 | 总长210mm，头端直径8mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
32 | 颈椎拉钩 | 总长180mm，头宽25mm，深度50mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
33 | 颈椎拉钩 | 总长200mm，头宽25mm，深度56mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
34 | 颈椎拉钩 | 总长220mm，头宽26mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 2
35 | 颈椎牵开器 | 牵开器总长145mm，单向牵开，自锁；牵开螺钉总长65mm，6把；上钉器总长208mm，采用国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
36 | 专用消毒盒 |  | 1
脊柱后路器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 椎板咬骨钳 | 1.总长260mm，头宽4mm，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
2 | 椎板咬骨钳 | 1.总长260mm，头宽4mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
3 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽4mm，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
4 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽3mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
5 | 髓核钳 | 总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面进行黑色陶瓷涂层处理。 | 1
6 | 髓核钳 | 总长度220mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸8mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面进行黑色陶瓷涂层处理。 | 1
7 | 髓核钳 | 总长度260mm，头部宽度4mm，刃口长度尺寸10mm，头部角度150°，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面进行黑色陶瓷涂层处理。 | 1
8 | 髓核钳 | 总长度260mm，头部宽度4mm，刃口长度尺寸10mm，头部呈弧形，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面进行黑色陶瓷涂层处理。 | 1
9 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽3mm，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
10 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽4mm，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
11 | 棘突咬骨钳 | 1.长260，开口16，咬切棘突，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
12 | 咬骨剪 | 1.长290，开口16，咬切棘突，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果 | 1
13 | 咬骨钳 | 1.长240，头宽3，直头，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
14 | 咬骨钳 | 1.长240，头宽3，头弯20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
15 | 咬骨钳 | 1.长240，头宽4，弯38°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
16 | 咬骨钳 | 1.长240，头宽3，尖头，弯20°，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
17 | 骨刮匙 | 1.长300，头宽4，直形，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
18 | 骨刮匙 | 总长300mm，头宽4mm，前弯5°，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
19 | 骨刮匙 | 1.长300，头宽5，前弯5°，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
20 | 骨刮匙 | 1.长300，头宽5，前弯10°，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
21 | 骨刀 | 1.长300，头宽10，弯，薄型，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
22 | 骨凿 | 1.长240，头宽8，直，平刃，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
23 | 骨凿 | 1.长240，头宽12，直，平刃，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
24 | 骨膜剥离器 | 1.长300，头宽20，弯，锐口，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
25 | 骨膜剥离器 | 1.长300，头宽20，弯，钝口，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
26 | 骨膜剥离器 | 1.长220，头宽10，弯，平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
27 | 骨膜剥离器 | 1.长220，头宽15，弯，平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
28 | 骨膜剥离器 | 1.长220，头宽20，弯，平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
29 | 脊柱牵开器 | 1.臂长160，齿条长240，叶片宽50，深75，一侧叶片为6齿，另一侧叶片为7齿，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
30 | 脊柱牵开器 | 1.臂长160，齿条长240，叶片宽50，深75，一侧叶片为6齿，另一侧叶片为7齿，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
31 | 专用消毒盒 | 定制 | 1
上肢包x2
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 克丝剪 | 总长215mm，剪切直径2.5mm以下钢丝，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
2 | 老虎钳 | 总长210mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
3 | 持骨钳 | 总长190mm，中心化，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2
4 | 持骨钳 | 总长215mm，闭合后头宽22mm，头部厚度11mm，四齿，单关节，采用国产优质医用不锈钢20Cr13，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2
5 | 咬骨钳 | 1.总长200mm，刃宽2mm，弯头20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面黑色陶瓷涂层处理，良好的耐腐蚀性能。 | 1
6 | 骨撬 | 1.总长240mm，前端宽度15mm，平头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
7 | 骨撬 | 总长240mm，头宽18mm，平头，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1
8 | 骨撬 | 1.总长240mm，前端宽度25mm，平头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
9 | 骨撬 | 1.总长240mm，前端宽度42mm，平头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
10 | 弯型复位钳 | 总长170mm，直头，带自锁，采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 1
11 | 尖头复位钳 | 总长190mm，头部带尖，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
12 | 骨凿 | 总长230mm，头宽8mm，直头，平刃，六角柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
13 | 骨凿 | 1.长230，刃宽12，直平刃，六角手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
14 | 骨锤 | 1.总长230mm，锤头重270g，长度公差±5mm； 2.其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
15 | 骨膜剥离器 | 1.长180，头宽10，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
16 | 骨膜剥离器 | 总长180mm，头宽15mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1
17 | 止血钳 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
18 | 止血钳 | 总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
19 | 持针钳 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
20 | 甲状腺拉钩 | 总长205mm。头1宽17mm，深22mm/头2宽17mm，深38mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2
21 | 刀柄 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
22 | 纹式 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
23 | 中弯 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
24 | 帕巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
25 | 爱丽丝 | 总长160mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
26 | 专用消毒盒 | 定制 | 1
下肢包x2
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 持骨钳 | 总长270mm，中心化，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2
2 | 持骨钳 | 总长215mm，闭合后头宽22mm，头部厚度11mm，四齿，单关节，采用国产优质医用不锈钢20Cr13，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2
3 | 弯型复位钳 | 总长230mm，直头，带自锁，采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1
4 | 尖头复位钳 | 总长210mm，头部带尖，头端微弯，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1
5 | 咬骨钳 | 1.总长200mm，刃宽4mm，弯头20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面黑色陶瓷涂层处理，良好的耐腐蚀性能。 | 1
6 | 老虎钳 | 总长210mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
7 | 克丝剪 | 总长215mm，剪切直径2.5mm以下钢丝，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
8 | 骨撬 | 总长240mm，头宽18mm，平头，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1
9 | 骨撬 | 1.总长240mm，前端宽度42mm，平头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
10 | 骨凿 | 总长230mm，头宽10mm，直，平刃，六角柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
11 | 骨凿 | 总长230mm，头宽15mm，直，平刃，六角柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
12 | 骨锤 | 1.总长230mm，锤头重270g，长度公差±5mm； 2.其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
13 | 甲状腺拉钩 | 总长205mm。头1宽17mm，深22mm/头2宽17mm，深38mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2
14 | 骨膜剥离器 | 1.长180，头宽10，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
15 | 骨膜剥离器 | 总长180mm，头宽15mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1
16 | 止血钳 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
17 | 止血钳 | 总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
18 | 持针钳 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
19 | 大弯止血钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 3
20 | 吸引器头 | 总长240mm，角弯，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
21 | 膀胱拉钩 | 总长200mm，头宽24mm，深100mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 2
22 | 刀柄 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
23 | 纹式 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
24 | 帕巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
25 | 爱丽丝 | 总长160mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
26 | 专用消毒盒 | 定制 | 1
断定包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离2.5mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 2
2 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离3.5mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
3 | 起子 | 长90mm，头端外四角型，对边距离1.2mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
4 | 起子 | 长90mm，头端外四角型，对边距离1.5mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
5 | 起子 | 长90mm，头端十字型，槽宽0.4mm，深2mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
6 | 起子 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ2.35mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
7 | 起子 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ2.77mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 2
8 | 起子 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ3.33mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
9 | 起子 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ4.48mm，三角接口，可换柄，高端优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
10 | 骨刀 | 1.长200，宽8，圆刃，铝合金柄，长度公差±5mm； 2.杆部采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
11 | 起子 | 长90mm，头端长11mm，U型，头端半径2.5mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
12 | 骨铰刀 | 长150mm，头端三角刃，刃长20mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
13 | 剥离器 | 长150mm，头端三角刃，刃长20mm，滚花手柄设计，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
14 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离1.5mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
15 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离2.0mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
16 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离3.0mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
17 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离4.0mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
18 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离4.5mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
19 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离5.0mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
20 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离5.5mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
21 | 起子 | 长90mm，头端一字型，长3mm，厚0.5mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
22 | 起子 | 长90mm，头端一字型，长6mm，厚0.6mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
23 | 断钉取出器 | 长195mm，头端夹持3.5螺钉，尾端三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
24 | 断钉取出器 | 长195mm，头端夹持4.5螺钉，尾端三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
25 | 断钉取出器 | 长200mm，头端夹持3.0-5.0螺钉，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
26 | 起子 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ3.94mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
27 | 起子 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ5.58mm，三角接口，可换柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
28 | 骨科钻头 | 长80mm，头端直径5mm，硬质合金钻头，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
29 | 骨科钻头 | 长80mm，头端直径6mm，硬质合金钻头，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
30 | 骨科钻头 | 长80mm，头端直径7mm，硬质合金钻头，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
31 | 螺钉打滑取出器 | 长90mm，头端螺旋状，头端直径2.5mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
32 | 螺钉打滑取出器 | 长90mm，头端螺旋状，头端直径3.5mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
33 | 螺钉打滑取出器 | 长90mm，头端螺旋状，头端直径4.0mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
34 | 取钉器 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ2.3mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
35 | 取钉器 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ3mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
36 | 取钉器 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ4.3mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
37 | 取钉器 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ5.3mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
38 | 取钉器 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ6.8mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
39 | 取钉器 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ8.2mm，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
40 | 取钉器 | 长90mm，头端内孔螺旋型，头端M5左旋螺纹，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
41 | 取钉器 | 长90mm，头端内孔螺旋型，头端M6左旋螺纹，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
42 | 取钉器 | 长90mm，头端内孔螺旋型，头端M7.6左旋螺纹，三角接口，换柄式，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
43 | 快装手柄 | 长160mm，直型，三角接口，可自锁，铝合金手柄，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
44 | 快装手柄 | 长100mm，T型，三角接口，可自锁，铝合金柄把，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
45 | 专用消毒盒 | 定制 | 1
踝关节器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 关节内窥镜 | 1、内镜直径：2.7mm 工作长度：110mm 视野方向：30°标准型；2、多种光纤接口；3、可高温高压灭菌（脉动真空134℃，5分钟）,环氧乙烷灭菌 ,低温灭菌,低温等离子灭菌。 | 1
2 | 穿刺针套管 | 1、最大插入外径3.4mm，最小器械孔内径2.7mm，工作长度110mm，关节镜镜鞘；2、可高温高压灭菌（脉动真空134℃，5分钟）,环氧乙烷灭菌 ,低温灭菌,低温等离子灭菌。 | 1
3 | 穿刺针 | 1、最大插入部外径2.7mm，工作长度110mm，关节镜穿刺锥，钝头；2、可高温高压灭菌（脉动真空134℃，5分钟）,环氧乙烷灭菌 ,低温灭菌,低温等离子灭菌。 | 1
4 | 篮钳 | 1、工作长度82mm，咬切口宽度2.3mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
5 | 抓钳 | 1、工作长度85mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于软组织抓取；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
6 | 关节钳 | 1、工作长度90mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于游离体抓取；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1
7 | 神经剥离器 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头直径1mm，带钩，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
8 | 专用消毒盒 | 定制 | 1
交叉韧带器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 小切口手术缝合线拉钩 | 1、工作长度220mm，头端圆形；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
2 | 导向手柄 | 1、工作长度110mm，用于手术定位，导向管、瞄准臂搭配使用；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
3 | 导向管 | 1、用于手术定位，内孔为φ3；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
4 | 导向管 | 1、用于手术定位，内孔为φ2.5；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
5 | 瞄准臂 | 1、用于手术定位，工作长度125mm，前叉点对点式；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
6 | 瞄准臂 | 1、用于手术定位，工作长度125mm，前叉点对肘式；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
7 | 瞄准臂 | 1、用于手术定位，工作长度125mm，后叉胫骨式；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
8 | 瞄准臂 | 1、用于手术定位，工作长度125mm，后叉股骨式；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
9 | 股骨瞄准器 | 1、用于手术定位，定位距离为5mm；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
10 | 股骨瞄准器 | 1、用于手术定位，定位距离为6mm；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
11 | 骨牵引针 | 1、工作长度380mm，直径为φ1，头部圆形；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
12 | 定位针 | 1、工作长度380mm，直径为φ2.4，尾部带槽；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
13 | 直径尺 | 1、工作长度200mm，可测量直径φ4.5-φ12，每隔0.5mm一个；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
14 | 测深器 | 1、工作长度240mm，测量深度130mm；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
15 | 后叉保护器 | 1、工作长度为120mm，用于后叉韧带防护；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
16 | 取腱器 | 1、工作长度为300mm，头端孔径φ7，用于肌腱剥离；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
17 | 空心钻 | 1、直径为φ6mm，用于胫骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
18 | 空心钻 | 1、直径为φ7mm，用于胫骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
19 | 空心钻 | 1、直径为φ8mm，用于胫骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
20 | 空心钻 | 1、直径为φ9mm，用于胫骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
21 | 空心钻 | 1、直径为φ10mm，用于胫骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
22 | 空心钻 | 1、直径为φ6mm，用于股骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
23 | 空心钻 | 1、直径为φ7mm，用于股骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
24 | 空心钻 | 1、直径为φ8mm，用于股骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
25 | 空心钻 | 1、直径为φ9mm，用于股骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
26 | 空心钻 | 1、直径为φ10mm，用于股骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
27 | 空心钻 | 1、直径为φ4.5mm，用于股骨钻孔；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1
28 | 专用消毒盒 | 定制 | 1

## 肛肠科
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 特快型手术剪 | 长度160mm，弯尖，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，指圈镀黑处理。 | 10
2 | PPH包 |  | 5

## 牙科手术包
拔牙包15件（深拉钩、颊拉钩）（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 拔牙钳 | 1.总长175mm，70°弯头，头宽2.5mm，弯头高度25mm。钳柄直形。 2.适用于拔除下颌牙根。 3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。 | 1
2 | 拔牙钳 | 1.总长185mm，75°弯头，头宽3.2mm，弯头高度28mm。钳柄直形。 2.适用于拔除下颌切牙及牙根。 3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。 | 1
3 | 牙挺 | 1.长度160mm，头宽2mm，头尖部厚度0.5mm,直刃。用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.头部外表面磁力抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm；手柄外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 1
4 | 牙挺 | 1.长度160mm，头宽3mm，头尖部厚度0.6mm,弯刃。用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.头部外表面磁力抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm；手柄外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 1
5 | 牙挺 | 1.长度160mm，头宽3mm，头尖部厚度0.6mm,直刃。用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.头部外表面磁力抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm；手柄外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 1
6 | 牙挺 | 1.长度160mm，头宽5mm，头尖部厚度0.6mm,弯刃。用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.头部外表面磁力抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm；手柄外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 1
7 | 牙挺 | 1.长度160mm，头宽5mm，头尖部厚度0.6mm,直刃。用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.头部外表面磁力抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm；手柄外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 1
8 | 牙挺 | 1.长度160mm，头宽3mm，弯头。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 1
9 | 凿子 | 1.总长150mm，头宽3mm，单斜刃，六方柄。 2.用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。 3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 1
10 | 凿子 | 1.总长150mm，头宽2mm，单斜刃，六方柄。 2.用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。 3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 1
11 | 剥离子 | 1.总长180mm，双头，头宽为2.2mm，弯头。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 1
12 | 剥离子 | 1.长155，直圆，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； | 1
13 | 拉钩 | 1.长210，宽12，钩深30，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； | 1
14 | 拉钩 | 1.长155，用于牵拉唇颊，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理； | 1
15 | 拉钩 | 1.160×8，用于下颌升支，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理； | 1
口腔科加包（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 持针器 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
2 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
3 | 柯克 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
4 | 中弯 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
5 | 小弯 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
6 | 蚊式 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
7 | 方巾钳 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
8 | 枪状镊 | 1.总长160mm，头宽1.2mm，枪状，横齿；2.采用17-4医用不锈钢材料。3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
9 | 镊子 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
10 | 镊子 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
11 | 眼科镊 | 1.总长100mm，直形，有1×2钩。 2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 1
12 | 小儿剪 | 长度180mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
13 | 线剪 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
14 | 眼科剪 | 总长110mm，弯型，刃口镶硬质合金片，进口医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
15 | 3#刀柄 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
16 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
17 | 凿子 | 1.总长150mm，头宽4mm，圆刃，直型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
18 | 凿子 | 1.总长150mm，头部宽度4mm,直形，平刃。2.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
19 | 神经剥离子 | 1.总长220mm，双头，一头弯型，头宽3.5mm，一头直型，头宽4mm。2.手柄采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
20 | 扁桃体剥离器 | 1.总长225mm，双头拉钩，一头头宽12mm，弯高4.8mm，一头头宽10mm，弯高5.4mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
21 | 刮匙 | 1.长170，头宽3，直，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
22 | 刮匙 | 1.长170，头宽4，直，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
23 | 咬骨钳 | 1.长180，头宽3，头部前弯38°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
24 | 张口器 | 1.总长120mm，钳式结构。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
25 | 吸引头 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ4mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度150mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 1
26 | 鎯头 | 总长200mm，锤头重140g，铝合金手柄，头部其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1
27 | 压舌板 | 1.总长120mm，直角形。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
28 | 疝气拉钩 | 总长150mm，疝气，双头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2
29 | 针盒×1；中单×2；甲状腺套针×1；小量杯×1；盐水碗×1；棉球×10；弯盘×2；方巾×6

## 脑外科
脑外科显微吸引器
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 吸引器头+通芯 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度250mm，管体直径φ1.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度180mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 5
2 | 吸引器头+通芯 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度250mm，管体直径φ2mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度180mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 5
3 | 吸引器头+通芯 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度250mm，管体直径φ2.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度180mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 5
4 | 吸引器头+通芯 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度250mm，管体直径φ3.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度180mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 5
脑外科普通吸引器
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 吸引器头 | 直，可控，2柄9头，可控吸引管柄，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 5
2 | 吸引器头 | 150×Ф4.5，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 5
3 | 吸引器头 | 150×Ф3.5，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 5
4 | 吸引器头 | 150×Ф3，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 5
5 | 吸引器头 | 150×Ф2.5，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 5
6 | 脑室穿刺针 | 90×2.4，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 2
7 | 脑室通条 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度700mm，通条直径φ4，头端缩口； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 1
国产脑显9件（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 肿瘤钳 | 150×6；材料采用医用不锈钢20Cr13材质 | 1
2 | 显微剪刀 | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC； 2.长度225mm，直头，头长21mm，工作长度100mm，枪状，扁柄带孔； 3.表面黑色陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
3 | 显微剪刀 | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC； 2.长度225mm，弯头，头长21mm，工作长度100mm，枪状，扁柄带孔； 3.表面黑色陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
4 | 肿瘤镊 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度225mm，头部直型、匙形，头宽3mm，枪状，工作长度100mm，扁柄带孔； 3.表面黑色陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
5 | 肿瘤镊 | 240×3，枪状；材料采用医用不锈钢20Cr13材质 | 1
6 | 钩刀 | 240×5.6×45°，枪状，镰刀形；材料采用医用不锈钢40Cr13材质 | 1
7 | 剥离子 | 230×1.5，叶片状；材料采用医用不锈钢20Cr13材质 | 1
8 | 剥离子 | 230×Ф1×2.5，球头；材料采用医用不锈钢20Cr13材质 | 1
9 | 剥离子 | 190×Ф0.8，直形，15#，泪滴状；材料采用钛合金材质 | 1
10 | 剥离子 | 材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；230×Ф0.6×4，直型，钝头 | 1
11 | 吸引器 | 270×Φ2，可控带套，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
定向钻颅手术器械包（27件）
序号 | 名称编号 | 数量
1 | 定向颅钻 | 4
2 | 颅骨凹颅钻 | 2
3 | 钻头 | 2
4 | 凹颅钻头 | 4
5 | 颅骨锁孔校正器 | 2
6 | 颅骨锁孔器 | 2
7 | 锁孔器芯 | 2
8 | 颅骨探棒尺 | 3
9 | 颅脑导引杆 | 2
10 | 穿刺针 | 1
11 | 穿刺针芯 | 1
12 | 脑室穿刺针 | 1
13 | 脑室穿刺针芯 | 1
脑血管浅部显微器械4件（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 显微持针钳 | 1.总长140mm，弯头，头宽0.4mm，带自锁。 2.用于显微手术中夹持缝合针和线。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 1
2 | 显微组织剪 | 1.总长160mm，弯头，带齿，簧式，圆柄。 2.用于显微手术中夹持缝合针和线。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 3
3 | 显微镊 | 1.总长140mm，直型，头宽1.2mm，1×2凹凸齿。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
4 | 显微镊 | 1.总长140mm，弯型，头宽1.2mm，1×2凹凸齿。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
开颅包（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽8mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 卵圆钳 | 总长250mm，直形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
3 | 持针 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 3
4 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
5 | 小开来 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
6 | 弯蚊氏钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
7 | 柯克 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
8 | 方巾钳 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
9 | 头皮夹钳 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质；硬度40-48HRC； 2.长度160mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 3
10 | 剪刀 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 2
11 | 剪刀 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
12 | 剪刀 | 长度180mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
13 | 剪刀 | 长140mm，头宽0.8mm，头厚1mm，头弯高度8.5mm，弯尖，小血管，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。 | 1
14 | 4#刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 2
15 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
16 | 椎板咬骨钳 | 1.总长180mm，头宽4.5mm，开口10，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
17 | 椎板咬骨钳 | 总长度180mm，头部宽度4mm，大开口，开口尺寸15mm，开口角度90°，普通型刃口，其材质由32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面亚光钝化处理。 | 1
18 | 椎板咬骨钳 | 1.总长200mm，头宽1.5mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
19 | 椎板咬骨钳 | 1.总长180mm，头宽4.5mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行黑色陶瓷涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
20 | 鹰嘴咬骨钳 | 220×6，直头，左侧角40°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质，表面进行黑色陶瓷涂层处理 | 1
21 | 鹰嘴咬骨钳 | 220×5，直头，左侧角40°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质，表面进行黑色陶瓷涂层处理 | 1
22 | 双轴咬骨钳 | 240×8，直头，右侧角13°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质 | 1
23 | 肿瘤钳 | 1.工作长度110mm，叠鳃式结构，麦粒头，头厚3mm，头宽4mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
24 | 骨膜剥离子 | 1.长180，头宽10，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 1
25 | 骨膜剥离子 | 总长180mm，头宽12mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
26 | 脑膜镊 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度200mm，头宽1mm，直形，头部有齿，带定位销； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
27 | 尖镊 | 1.总长200mm，头宽1.6mm，直头，头部带有1×2钩。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
28 | 枪状镊 | 1.总长160mm，头宽1.2mm，枪状，横齿；2.采用17-4医用不锈钢材料。3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
29 | 短镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
30 | 短镊 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
31 | 神经剥离子 | 1.总长190mm，双头，两头头宽4mm，直头。2.采用30Cr13医用不锈钢，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
32 | 神经剥离子 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径1mm，带钩，带槽，腰椎型；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
33 | 吸引器头 | 直，可控，2柄9头，可控吸引管柄，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
34 | 吸引器头 | 150×Ф4.5，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
35 | 吸引器头 | 150×Ф3.5，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
36 | 吸引器头 | 150×Ф3，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 2
37 | 吸引器头（带通芯） | 150×Ф2.5，可控，2柄9头，可控吸引管头，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
39 | 脑针+原配通芯 | 90×1.8，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 1
40 | 电钻钻头 | 开颅钻组件 | 1
41 | 弹簧拉钩 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质；硬度40-48HRC； 2.长度180mm，钩端钝头，带弹簧； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 2
42 | 脑压板 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度200mm，头宽6mm，弯头，带刻度，柔性可塑； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
43 | 脑压板 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度200mm，两头带凹，一头宽7mm，另一头宽9mm，柔性可塑； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
44 | 脑压板 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度200mm，两头带凹，一头宽11mm，另一头宽13mm，柔性可塑； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 2
45 | 脑压板 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度200mm，两头带凹，一头宽20mm，另一头宽22mm，柔性可塑； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
46 | 脑压板 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度200mm，一头宽20mm，一头宽22mm，平板型，柔性可塑； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
47 | 双关节乳突撑 | 150×22，活动式4×3钩 | 2
48 | 针盒×1；橡皮筋×10；导尿管10#×1；大纱布×40；刀片20#11#×3
49 | 弯盘×2；小量杯×2；小纱布×10；盐水碗×3；脑外套针×1
脑外进口咬骨钳
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 咬骨钳 | 1.材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质，硬度48-53HRC； 2.长度180mm，头宽2mm，钳头130°咬切，超薄型，手柄握柄式； 3.表面进行黑色陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
2 | 咬骨钳 | 1.总长180mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，反扣式，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光钝化处理； | 1
3 | 髓核钳 | 总长度180mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸8mm，头部角度150°，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面进行黑色陶瓷涂层处理。 | 1
4 | 髓核钳 | 总长度180mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸10mm，指圈式，其材质由符合中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面亚光钝化处理。 | 1
5 | 髓核钳 | 总长度180mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸10mm，头部角度150°，指圈式，其材质由符合中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面亚光钝化处理。 | 1

## 耳鼻喉科
耳部手术器械（含耳内镜手术器械，耳鼻咽喉科）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 耳道皮瓣刀 | 1.总长160mm，头部宽度3mm,弯形45°。2.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
2 | 耳道皮瓣刀 | 1.总长160mm，头部宽度2.5mm,弯形45°。2.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
3 | 剥离器 | 1.总长160mm，单头，头部微弯，头宽度为2mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
4 | 显微耳钩 | 1.总长160mm，头部伸出长度1.2mm，直形，头部角弯45°，头部尖锐。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
5 | 显微耳钩 | 1.总长160mm，头部伸出长度1.5mm，直形，头部角弯45°，头部尖锐。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
6 | 显微耳钩 | 1.总长160mm，头部伸出长度0.6mm，直形，头部角弯90°，顿钩。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
7 | 耳道皮瓣刀 | 1.总长160mm，头部宽度2mm,直形。2.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
8 | 医用吸引头 | 1.总长50mm，连接口直径6mm，微型。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
9 | 耳用吸引管 | 1.总长90mm，管径0.6mm，角弯38°，直头。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
10 | 耳用吸引管 | 1.总长90mm，管径0.8mm，角弯38°，直头。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
11 | 耳用吸引管 | 1.总长90mm，管径1mm，角弯38°，直头。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
12 | 耳用吸引管 | 1.总长90mm，管径1.2mm，角弯38°，直头。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
13 | 耳用吸引管 | 1.总长90mm，管径1.5mm，角弯38°，直头。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
14 | 耳用吸引管 | 1.长度75mm，管径1.8mm，耳用。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
15 | 耳用吸引管 | 1.总长90mm，管径2mm，角弯38°，直头。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
16 | 耳用吸引管 | 1.长度75mm，管径2.5mm，耳用。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
17 | 耳用吸引管 | 1.总长90mm，管径2.5mm，角弯38°，直头。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
18 | 耳用吸引管 | 1.总长90mm，管径3mm，角弯38°，直头。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
19 | 耳用骨凿 | 1.总长150mm，头宽2mm，圆刃，直型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
20 | 皮肤拉钩 | 1.总长170mm，双头，一头三爪形，一头拉钩形，钩拉气管或组织。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
21 | 耳钳 | 1.长度80mm，直头，碗形。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
22 | 耳钳 | 1.总长80mm,头端宽度1.5mm碗形，上翘45°。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
23 | 耳钳 | 1.工作长度80㎜，头宽1.2㎜，下弯型，头部为碗形，公差±1。2.采用医用不锈钢材料，表面刷光处理。 | 1
24 | 耳钳 | 1.工作长度80mm，头宽0.8mm，左弯30°，橄榄形。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
25 | 耳钳 | 1.工作长度80mm，头宽0.8mm，右弯30°，橄榄形。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
26 | 耳钳 | 1.工作长度80mm，头长3mm，直型，麦粒型形。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
27 | 耳剪 | 1.工作长度80mm，左弯。2.采用40Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为50-58HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
28 | 耳剪 | 1.工作长度80mm，右弯。2.采用40Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为50-58HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
29 | 耳用镊 | 1.总长110mm，枪状，头宽2mm，头部长度50mm。2.采用17-4PH医用不锈钢。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
30 | 筋膜压薄器 | 1.螺旋式鼓环，长60mm宽40mm。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
31 | 耳鼻喉科用测量器 | 定制 | 1
32 | 乳突牵开器 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度150mm，活动式，3×4钩，活结带齿，头部弯曲11°，钩深22mm； 3.表面刷光处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 2
33 | 医用吸引头 | 1.总长190mm，工作长度85mm，直径5mm，弯型，可控。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
34 | 耳刮匙 | 1.长162mm，工作端直径φ1.2,微弯3.5mm，左开口，带吸引，长度公差±1.5。2.采用医用钛合金材料，表面镀黑处理。3.使用鲁尔接头连接。 | 1
35 | 剥离器 | 1.长160mm，工作端直径φ1.5,铲型剥离头1.8mm宽，带吸引，长度公差±1.5。2.采用医用钛合金材料，表面镀黑处理。3.使用鲁尔接头连接。 | 1
36 | 耳用吸引管 | 1.总长172.5mm，工作长度90mm，管径1.5mm，头部上弯，可控，耳用。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
37 | 耳用吸引管 | 1.总长165mm，工作长度90mm，直径1.5mm，头部下弯，可控。2.整体采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
38 | 耳用吸引管 | 1.总长172.5mm，工作长度90mm，管径1.5mm，头部上弯，可控，耳用。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
39 | 耳道皮瓣刀 | 1.长160mm，工作端直径φ1.5,圆刃，前开口，带吸引，长度公差±1.5。2.采用医用钛合金材料，表面镀黑处理。3.使用鲁尔接头连接。 | 1
40 | 耳用刀 | 1.总长160mm，镰刀状头部。2.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
41 | 耳用骨凿 | 1.长175mm，工作端宽2㎜，枪状手柄，长度公差±2.5。2.采用医用不锈钢材料，表面刷光处理。 | 1
42 | 耳息肉剪 | 1.工作长度80mm，右弯。2.采用40Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为50-58HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
43 | 槌骨剪 | 1.工作长度80mm，左弯。2.采用40Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为50-58HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
44 | 槌骨剪 | 1.工作长度80mm，头宽2mm，工作端最大开口2mm，直头。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
45 | 镜鞘 | 3.0*110/0° | 1
46 | 耳内窥镜 | 3.0*110/30° | 1
47 | 耳内窥镜 | 3.0*110/0° | 1
48 | 支撑喉镜 |  | 2
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 鼻动力系统手柄 |  | 1

## 泌尿科
尿扩包手术室（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 金属导尿管 | 长度280mm，直径Φ6mm，管接头Φ9mm，20Cr13、1Cr18Ni9Ti医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
3 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ3.5mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
4 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ4mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
5 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ4.5mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
6 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ5.5mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
7 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ6mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
8 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ6.5mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
9 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ7.5mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
10 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ8mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
11 | 尿道扩张器 | 长度260mm，直径Φ8.5mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
肾加包（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 尖持针 | 总长250mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 长持针 | 总长220mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
3 | 肠艾利斯 | 1.总长200mm，直头，头宽4.5mm，精细型。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
4 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
5 | 胸腔钳 | 1.总长250mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度15mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
6 | 胸腔钳 | 1.总长220mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度15mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
7 | 大弯血管钳 | 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
8 | 蚊式钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
9 | 心耳钳 | 1.总长260mm，弯柄，头部角弯，弯高40mm，头宽3.8mm，头部网纹齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
10 | 大直角 | 1.总长220mm，角弯90°，弯高20mm，头宽2.4mm，头厚2mm，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
11 | 长直角 | 1.总长220mm，头宽4mm，角弯90°，弯高45mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
12 | 肾蒂钳 | 总长250mm，头圆弯，弯曲半径24mm，弯曲高度35mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
13 | 柯克 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
14 | 取石钳 | 总长220mm，弯曲高度21mm，头宽5mm，弯，叠腮式，有齿，胆，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
15 | 阑尾钳 | 长160mm，头宽8mm，直型，三角头，17-4PH医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
16 | 长剪刀 | 长度220mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
17 | 槽镊 | 1.总长200mm，头宽2.5mm，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
18 | 长刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
19 | 静脉拉钩 | 总长200mm，头宽13mm，单头，静脉，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
20 | 肋骨剥离子 | 1.长220，头宽20，弯，平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 1
21 | 鲁米儿 | 长度450mm，直径Ф2.5mm，2Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
22 | 小板钩 | 总长200mm，头宽24mm，深84mm，S形，20Cr13医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1
23 | 大S拉钩 | 总长300mm，头宽36mm，深120mm，S形，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
24 | 二头拉钩 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。空心柄，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
25 | 肋骨牵开器 | 1.齿条长210mm，牵开臂长145mm，叶片宽度40mm，深度35mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
泌尿科器械：
1 | 刨削器镜头 |  | 1
6 | 刨削器杆子 |  | 3
2 | 碎石杆（EMS超声 |  | 2
3 | 碎石杆（EMS弹道 |  | 2
4 | 输尿管镜下异物钳（粗细 |  | 各5
5 | 钬激光光纤通道 |  | 2
6 | 膀胱镜操作手件：16.5 21 |  | 各2套
7 | 等离子操作手件F22及配套镜子 |  | 1套

## 胃肠外科
胃肠外科小儿腔镜13件（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 腔镜抓钳 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、倒齿抓钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用两拆、快拆式分体结构，实现任意组配，产品结构强度高； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； 6、采用优质高分子材料加工而成，集韧性与硬度为一体，优于国内其他品牌所用的材料； 7、钳头张口约73°，工作长度300mm； 8、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 9、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； | 1
2 | 腔镜撑开钳 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、无创中空抓钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用两拆、快拆式分体结构，实现任意组配，产品结构强度高； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； 6、采用优质高分子材料加工而成，集韧性与硬度为一体，优于国内其他品牌所用的材料； 7、钳头张口约73°，工作长度300mm； 8、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 9、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； | 1
3 | 腔镜分离钳 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、弯分离钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用两拆、快拆式分体结构，实现任意组配，产品结构强度高； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； 6、采用优质高分子材料加工而成，集韧性与硬度为一体，优于国内其他品牌所用的材料； 7、钳头张口约73°，工作长度300mm； 8、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 9、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； | 1
4 | 腔镜无损伤抓钳 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、无创抓钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用两拆、快拆式分体结构，实现任意组配，产品结构强度高； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； 6、采用优质高分子材料加工而成，集韧性与硬度为一体，优于国内其他品牌所用的材料； 7、钳头张口约73°，工作长度300mm； 8、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 9、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； | 1
5 | 腔镜分离剪 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、双开弯剪刀3、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠。除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 6、剪刀头部360°旋转， 7、采用两拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 8、剪刀头部采用医用不锈钢制造； 9、剪刀头经热处理，其硬度为400HV0.2～700HV0.2；剪刀刃口锋利，符合YY/T 0672.2-2011标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； | 1
6 | 腔镜持针器 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、钳头左弯、O型柄、手柄带锁3、头部镶嵌硬质合金，夹持稳定可靠； 4、手柄采用优质进口不锈钢加工而成，人体工程学设计，手感舒适； 5、手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 1
7 | 腔镜吸引器 | 1、工作长度300mm,器械直径3mm;2、阀门开合顺利，密封优良； 3、头端圆钝，可行钝性分离作用； 4、推拉式手柄； 5、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 6、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 7、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 8、采用医用不锈钢精密加工； | 1
8 | 腔镜电凝钩 | 1、工作长度300mm，器械直径3mm； 2、钩状电极3、前端绝缘部分采用聚四氟乙烯高分子材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 1
9 | 腔镜电凝线 | /1、规格：3000mm； 2、牢固度：电缆线与电缆插头/插座应连接牢固，应能承受 25N 力的拉拽； 3、电气安全：器械的安全要求应符合 GB9706.5、GB 9706.4 和 GB 9706.19 中的规定；电磁兼容：器械的电磁兼容要求和试验应符合 YY 0505 的规定； 4、消毒方式：可高温高压消毒； | 1
10 | 穿刺器 | 1、工作长度95mm,穿刺针外径3mm;2、穿刺效果优良，操作省力； 3、密封性好，经4KPa气压无泄漏； 4、穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用； 5、磁片式密封； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 2
11 | 穿刺器 | 1、工作长度115mm,穿刺针外径5.5mm;2、穿刺效果优良，操作省力； 3、密封性好，经4KPa气压无泄漏； 4、穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用； 5、磁片式密封； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 2
12 | 5MM腹腔镜镜头 | 内镜直径：5mm 工作长度：312mm 视野方向：30°广角 | 2
合计 |  |  | 15
胃肠外科器械包
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
3 | 艾利斯 | 1.总长200mm，直型，头部凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 4
4 | 无损伤艾利斯 | 1.总长200mm，直头，头宽4.5mm，精细型。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 3
5 | 无损伤艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
6 | 中弯血管钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 8
7 | 弯阻断钳 | 1.总长240mm，圆弯，弯高15mm，头宽2.4mm，头厚2mm，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 3
8 | 胸腔钳 | 1.总长220mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度15mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
9 | 胸腔钳 | 1.总长220mm，头部微弯，弯高10mm，头部横齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
10 | 肠钳 | 总长220mm，直，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
11 | 肠钳 | 总长220mm，弯，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
12 | 蚊氏 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
13 | 4#刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
14 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
15 | 持针器 | 总长260mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
16 | 持针器 | 总长220mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
17 | 持针器 | 总长180mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
18 | 小直角钳 | 1.总长180mm，头部角弯90°，弯高30mm，头宽2.8mm，竖齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
19 | 大直角钳 | 1.总长240mm，角弯90°，Debakey齿，头宽5.5mm，头厚4mm，弯头高度40mm。2.20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
20 | 方巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
21 | 荷包钳 | 长度280mm，9齿，头长55mm，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
22 | 长剪刀 | 总长250mm，弯型，刃口镶硬质合金片，进口医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
23 | 小儿剪 | 总长180mm，弯型，刃口镶硬质合金片，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
24 | 线剪 | 总长180mm，直型，刃口镶硬质合金片，进口医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
25 | 槽镊 | 1.总长250mm，头宽2mm，直头，1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
26 | 平镊 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
27 | 吸引器头 | 总长280mm，直径Φ10mm，直形，圆头，加强型，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
28 | 疝气拉钩 | 1.总长120mm，宽度10mm，弯高25mm/37mm，一支。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
29 | 两头拉钩 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。空心柄，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
30 | 大S拉钩 | 总长300mm，头宽60mm，深160mm，S形，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1

## 肾内科
血管器械x3
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | Poots 剪 | 1.材料采用进口医用不锈钢材质，硬度为50-58HRC； 2.长度180mm，头部右侧45°弯曲，刃面镶有合金片，指圈一片镀金、一片镀黑； 3.表面采用刷光工艺，外观呈半哑光状态，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
2 | 阻断钳 | 1.长135mm，弯。2.采用进口医用不锈钢材质。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
3 | 显微蚊氏钳 | 1.产品总长125mm，弯形，头部内侧有齿，精细形。 2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。 3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 4
4 | 弹簧持针 | 1.材料采用进口医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC； 2.长度180mm，头宽1.3mm，头端内面镶金钢砂，工作端直型，带自锁功能，柄部圆柄，带高尔夫球窝设计，簧片表面镀金； 3.表面采用黑色陶瓷涂层工艺，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
5 | 无损伤圆孔镊 | 1.材料采用进口医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC； 2.长度180mm，直型，头部环形直径φ1mm，柄部圆柄，直纹滚花； 3.表面采用刷光工艺，外观呈半哑光状态，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
6 | 无损伤圆孔镊 | 1.材料采用进口医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC； 2.长度180mm，直型，头部环形直径φ1.5mm，柄部圆柄，直纹滚花； 3.表面采用刷光工艺，外观呈半哑光状态，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
7 | 平台镊 | 1.材料采用进口医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC； 2.长度180mm，头宽0.7mm，头部带有平台，镶金钢砂，工作端直型，柄部圆柄，带高尔夫球窝设计，尾端弹片表面镀金； 3.表面采用黑色陶瓷涂层工艺，表面粗糙度不大于0.8um。 | 1
8 | 无损伤镊 | 1.总长180mm，头宽1.2mm，直，无损伤 ；2.采用医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
9 | 血管探条 | 1.总长190mm，直径1.5mm，血管。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
10 | 血管探条 | 1.总长190mm，直径2mm，血管。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
11 | 血管探条 | 1.总长190mm，直径3mm，血管。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
12 | 血管夹 | 1.总长60mm，齿长20mm，直，反力式。2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
13 | 血管夹 | 1.总长50mm，齿长10mm，直，反力式。2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
14 | 血管夹 | 1.总长50mm，齿长10mm，角弯，反力式。2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
15 | 血管夹 | 1.总长50mm，齿长10mm，直，反力式。2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 1
肾内科普通器械x2
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 线剪（眼） | 1.总长100mm，弯尖。 2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 1
2 | 血管夹 | 1.总长50mm，小弯，横齿，静脉，弹簧式。2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 1
3 | 血管夹 | 1.总长50mm，大弯，横齿，静脉，弹簧式。2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 1
4 | 线剪 | 长度160mm，直型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
5 | 有齿镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
6 | 整形刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
7 | 持针器 | 总长180mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
8 | 布巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
9 | 尺 | 1.材料采用医用不锈钢材质； 2.长度200mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 1
10 | 皮肤拉钩 | 1.长度117mm，宽度10mm，头部深度25mm/37mm，一支。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
11 | 小拉钩（眼睑拉钩） | 1.总长140mm，头部宽度7mm，拉钩厚度1mm，弯曲宽度7.5mm，弯曲高度5mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 2
12 | 有齿卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
13 | 药杯 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 1
| 动静脉瘘手术器械（隧道器） |  | 1套

## 眼科
眼科显微器械类
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 开睑器 | 1.丝状，开口52mm，槽宽13.5mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 10
2 | 缝线结扎镊 | 1.总长85mm，直形，头部平台长6mm，头端部有1×2齿，完全闭合头宽0.12mm。 2.采用医用不锈钢材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 10
3 | 系线镊 | 1.总长115mm，直形，头部平台长6mm，扁柄。 2.采用医用不锈钢材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 10
4 | 撕囊镊 | 1.总长105mm，头部为45°角弯，弯头长13mm，手柄为圆柄，2.2微切口，手柄有滚花防滑花纹，头部为弧形头。 2.采用钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 10
5 | 撕囊镊 | 1.总长110mm，头部为角弯，弯头长14mm，手柄为圆柄，1.8微切口，头部为直形头。 2.采用医用不锈钢材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 10
6 | 眼用显微持针钳 | 1.总长110mm，弯头，头部精细，头长6mm，不带锁。 2.采用医用不锈钢材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 10
7 | 角膜剪 | 1.总长105mm，头部长12mm，弯钝头，扁柄。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 10
8 | 晶体线环 | 1.冲洗式，鸡心形，弯形。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 5
9 | 注吸器 | 1.双并管式，头部直径0.8mm，孔径0.35mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 5
10 | 显微眼用刀 | 1.总长115mm，桨形，劈刀。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 5
11 | 虹膜拉钩 | 13mm | 2
12 | 虹膜拉钩 | 13mm | 2
外眼器械类
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 眼科镊 | 1.总长100mm，直形，有1×2钩。 2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 10
2 | 眼用剪 | 1.总长100mm，弯尖。 2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 10
3 | 泪囊牵开器 | 1.总长80mm，3×3普式， 2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2
4 | 眼用测量规 | 1.总长87m，开口范围0-20mm，弯头。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 2
5 | 不锈钢消毒盒 | 1.长253mm宽155mm厚34mm。 2.采用医用不锈钢材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 6
6 | 眼用持针钳 | 1.总长112mm，直头，头宽2.5mm，厚1.5mm。 2.用于眼部手术时夹持缝针等器械。 3.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 5.产品符合高温蒸汽灭菌要求。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 10

## 手术室
普通器械：
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 止血钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 10
2 | 止血钳 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
3 | 止血钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
4 | 止血钳 | 总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，头宽3.2mm，头厚2.5mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 10
5 | 纹式钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 20
6 | 线剪 | 1.总长100mm，直尖。 2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 50
7 | 线剪 | 1.总长100mm，弯尖。 2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 50
8 | 线剪 | 长度140mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 10
9 | 线剪 | 长度160mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 10
10 | 线剪 | 长度180mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 10
11 | 线剪 | 长度140mm，直圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 10
12 | 线剪 | 长度160mm，直圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 10
13 | 线剪 | 长度180mm，直圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 10
14 | 组织剪 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 20
15 | 组织剪 | 长度200mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 20
16 | 组织剪 | 长度220mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 50
17 | 组织剪 | 长度180mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 50
18 | 组织剪 | 长度220mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 50
19 | 组织剪 | 长度250mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 50
20 | 持针器 | 总长160mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
21 | 持针器 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
22 | 持针器 | 总长200mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
23 | 持针器 | 总长220mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
24 | 持针器 | 总长160mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
25 | 持针器 | 总长180mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
26 | 持针器 | 总长200mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 50
27 | 拉钩 | 总长205mm。头1宽17mm，深22mm/头2宽17mm，深38mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 20
28 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 20
29 | 布巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 20
30 | 艾力斯 | 总长160mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 20
31 | 药杯 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 100
32 | 7号刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 20
33 | 4号刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 20
34 | 镊子（有齿 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 20
35 | 镊子（无齿 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 20
36 | 吸引器 | 总长240mm，角弯，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 10
37 | 米式钳 | 总长220mm，直，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 10
38 | 肠板 | 总长220mm，弯，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 10
39 | 钛镊 | 1.长220mm，头宽2.8mm，头厚1.5mm，直，Debakey齿。2.医用钛合金材质，硬度40-48HRC。3.器械表面氧化处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 5
40 | 钛镊 | 1.总长220mm，头宽2mm，直，无损伤 ；2.采用钛合金材料。3.器械表面纳米陶瓷涂层处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 5
腔镜器械：
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 穿刺器 | 1、工作长度120mm,穿刺针外径10.5mm;2、穿刺效果优良，操作省力； 3、密封性好，经4KPa气压无泄漏； 4、穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用； 5、磁片式密封，穿刺内芯带保护； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 10
2 | 穿刺器 | 1、工作长度115mm,穿刺针外径5.5mm;2、穿刺效果优良，操作省力； 3、密封性好，经4KPa气压无泄漏； 4、穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用； 5、磁片式密封，穿刺内芯带保护； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 10
3 | 取石钳 | 1、工作长度330mm，器械直径10mm； 2、单动取石抓钳3、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠。除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 6、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 7、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷； 8、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体，优于国内其他品牌所用的材料； 9、钳头张口73°，工作长度330mm； 10、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 11、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 12、芯杆与外管采取螺纹连接，钳头采用铰链板结构； 13、钳头经热处理，采用医用不锈钢精密加工； | 5
4 | 气腹针 | 1、工作长度150mm,外管外径2.5mm；2、头端锋利，穿刺省力； 3、保护体回缩顺畅不卡涩，可自动回弹； 4、锥度阀门密封性优良，充气高效； 5、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 6、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 7、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 8、采用医用不锈钢精密加工； | 10
5 | 电钩 | 1、工作长度120mm,外管外径2.2mm；2、头端锋利，穿刺省力； 3、保护体回缩顺畅不卡涩，可自动回弹； 4、锥度阀门密封性优良，充气高效； 5、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 6、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 7、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 8、采用医用不锈钢精密加工； | 20
6 | 电棒 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、棒状电极3、前端绝缘部分采用陶瓷材质材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 20
7 | 电铲 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、铲状电极3、前端绝缘部分采用陶瓷材质材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 5
8 | 肠钳 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、中空肠钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度330mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； | 30
9 | 分离钳 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、弯分离钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度330mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； | 20
10 | 无损伤抓钳 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、细齿无损伤抓钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度330mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； | 20
11 | 分离剪 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、弯剪刀3、剪刀头部360°旋转， 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、剪刀头部采用医用不锈钢制造； 6、剪刀头经热处理，其硬度为400HV0.2～700HV0.2；剪刀刃口锋利，符合YY/T 0672.2-2011标准的相关要求； 7、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； | 20
12 | 吸引器 | 1、工作长度330mm,器械直径5mm;2、阀门开合顺利，密封优良； 3、头端圆钝，可行钝性分离作用； 4、推拉式手柄； 5、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 6、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 7、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 8、采用医用不锈钢精密加工； | 20
13 | 结扎钳 | 1、工作长度330mm，器械直径10mm； 2、塑料夹施夹钳，配XL号金色塑料夹3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、采用医用不锈钢精密加工； 7、转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如，定位可靠； 8、钳子与夹子之间配合良好，具有良好的夹持性能； 9、各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象； | 10
14 | 结扎钳 | 1、工作长度330mm，器械直径10mm； 2、塑料夹施夹钳，配L号紫色塑料夹3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、采用医用不锈钢精密加工； 7、转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如，定位可靠； 8、钳子与夹子之间配合良好，具有良好的夹持性能； 9、各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象； | 10
15 | 腔镜持针器 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、钳头左弯、O型柄、手柄带锁3、头部镶嵌硬质合金，夹持稳定可靠； 4、手柄采用优质进口不锈钢加工而成，人体工程学设计，手感舒适； 5、手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； | 10
16 | 胆囊抓钳 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、胆囊抓钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度330mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； | 5
17 | 双极电凝钳 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm；2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、采用医用不锈钢精密加工； 6、配置双极电凝线； 7、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 8、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 9、钳头经热处理； | 20
18 | 钛夹钳 | 1、工作长度330mm，器械直径10mm； 2、双动钛夹施夹钳，配LT400钛夹3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、采用医用不锈钢精密加工； 7、转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如，定位可靠； 8、钳子与夹子之间配合良好，具有良好的夹持性能； 9、各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象； | 2
20 | 腹腔镜30度镜 | 德国进口，内镜直径：5mm 工作长度：312mm 视野方向：30°广角 | 5

## 妇产科
宫颈锥切包（29件）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 艾力钳 | 总长200mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4
2 | 扩阴器 | 长度92mm，头宽34mm，可调式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
3 | 宫颈钳 | 总长250mm，侧弯，2*3齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
4 | 探针 | 长280mm，直型，带刻度，柔性，H62医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
5 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
6 | 长剪刀 | 长度220mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
7 | 线剪 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
8 | 弯血管钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
9 | 金属导尿管 | 长度160mm，直径Φ5mm，女用，鸡心，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
10 | 持针器 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
11 | 阴道拉钩 | 总长160mm，宽36mm，深90mm，凹型，板式，单头，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
12 | 阴道拉钩 | 总长160mm，宽36mm，深100mm，凹型，板式，单头，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
13 | 刮匙 | 长度280mm，头宽7mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
14 | 22号刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
15 | 11号刀柄 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
16 | 布巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
17 | 药杯 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 1
18 | 吸引器头 | 7#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
19 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ3mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
20 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ3.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
21 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ4mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
22 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ4.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
宫腔镜器械包（33件）x2
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 艾力钳 | 总长200mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
2 | 扩阴器 | 长度92mm，头宽34mm，可调式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
3 | 宫颈钳 | 总长250mm，侧弯，2*3齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 2
4 | 探针 | 长280mm，直型，带刻度，柔性，H62医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
5 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 3
6 | 取环钩 | 长度280mm，直型，H62医用不锈钢，表面电镀处理 | 1
7 | 组织剪 | 长度220mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
8 | 刮匙 | 长度280mm，头宽7mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
9 | 刮匙 | 长度280mm，头宽9mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
10 | 弯止血钳 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
11 | 药杯 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 1
12 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ3mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
13 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ3.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
14 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ4mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
15 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ4.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
16 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
17 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ5.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
18 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ6mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
19 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ6.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
20 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ7mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
21 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ7.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
22 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ8mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
23 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ8.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
24 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ9mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
25 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ9.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
26 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ10mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
27 | 宫口扩张器 | 总长180mm，直径Φ10.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
28 | 胆囊取石钳 | 总长220mm，弯曲高度21mm，小弯，叠腮式，肾，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
会阴加包（无纺布）
序号 | 产品名称 | 规格型号要求 | 数量
1 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
2 | 卵圆钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 1
3 | 长持针 | 总长250mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 1
4 | 持针 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
5 | 艾利斯 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 6
6 | 中开来 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 8
7 | 小开来 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
8 | 弯蚊氏 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
9 | 直钳 | 总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
10 | 方巾钳 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 4
11 | 双抓钳 | 总长250mm，弯，3*4齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 | 2
12 | 4#刀柄 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
13 | 7#刀柄 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 1
14 | 胸腔钳 | 1.总长250mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度22mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2
15 | 长剪刀 | 长度220mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
16 | 小儿胸腔剪 | 长度180mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
17 | 组织剪 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
18 | 线剪 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 1
19 | 吸引头 | 总长265mm，角弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
20 | 金属导尿管 | 长度160mm，直径Φ5mm，女用，鸡心，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
21 | 宫腔探针 | 长280mm，直型，带刻度，柔性，H62医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
22 | 阴道拉钩 | 总长220mm，宽18mm，深110mm，凹型，板式，单头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
23 | 阴道拉钩 | 总长220mm，宽24mm，深110mm，凹型，板式，单头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 | 1
24 | 阴道拉钩 | 总长160mm，宽36mm，深90mm，凹型，板式，单头，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
25 | 阴道拉钩 | 总长160mm，宽36mm，深100mm，凹型，板式，单头，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1
26 | 小板钩 | 总长200mm，头宽24mm，深84mm，S形，20Cr13医用不锈钢，表面亚光处理。 | 2
27 | 窥阴器 | 长度92mm，头宽34mm，可调式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1
28 | 9×17圆针×2；纱布×10；棉球×15；小量杯×1；盐水碗×1
29 | 针盒×1；中单×3；弯盘×3；15#20#刀片各一